Аквадистиллятор однократной перегонки

Liston A 1210 (артикул А_1210)

Особенности

- Современный малогабаритный дизайн

- Низкая цена в сравнении с аналогами

- Высокое качество дистиллята - проводимость не более 2,5 µS/cm (при соответствии входящей воды ГОСТ Р 51232) Соответствует Фармакопее (очищенная вода ФС 42-2619)

- Капиллярный термостат для защиты от перегрева ТЭНов

- ТЭНы из нержавеющей стали с увеличенным ресурсом работы

- Все детали, соприкасающиеся с водой и паром изготовлены из нержавеющей стали

- Возможность доступа к испарителю для очистки от накипи и мойки без инструмента, через легкосъемную крышку

- Настольное исполнение

- Возможность быстрой поставки запчастей со склада производителя

- Все необходимое для подключения дистиллятора (шланги, хомуты и т.д.) входит в комплект поставки

- Гарантийный срок эксплуатации - 2 года

Технические характеристики

| Производительность | 10 л/ч |
| --- | --- |
| Расход воды | 150 л/ч (15 л / л дистиллированной воды) |
| Потребляемая мощность | 7,5 кВт/ч (0,75 кВт/л дистиллированной воды) |
| Электропроводность дистиллята | 2,5 µS/cm (при соответствии входящей воды ГОСТ Р 51232) |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь с полимерным покрытием (AISI 321 (12Х18Н10Т) для частей, контактирующих с водой и паром, AISI 430 (12Х17) – для «сухих» частей) |
| Габаритные размеры (ШxДxВ) | 410х460х610 мм |
| Вес | 19 кг |
| Параметры электросети | 380 В / 50 Гц, 7,5 кВт, трехфазная |

Регистрационное удостоверение № ФСР 2011/10474 от 13.04.2011 (бессрочное)

Сертификат соответствия № РОСС RU.ИМ02.Н17564 от 20.03.2014 (дейст. до 20.03.2017)

Производитель: ООО «Листон», РФ, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 14, оф. 103