КАМЕРЫ БАКТЕРИЦИДНЫЕ

С УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМ ИЗЛУЧАТЕЛЕМ

Liston U 1201   Liston U 1202   Liston U 1301               Liston U 2101   Liston U 2102   Liston U 2103

Руководство по эксплуатации

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ	3

2.	ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ	5

3.	КОМПЛЕКТНОСТЬ	7

4.	УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ	10

5.	УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ	12

6.	ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	13

7.	ПОРЯДОК РАБОТЫ	15

8.	ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ	16

9.	ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	17

10.	ХРАНЕНИЕ	17

11.	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ	18

## Настоящие руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, работой и правилами эксплуатации камер бактерицидных с ультрафиолетовым излучателем (в дальнейшем именуемых “камеры”), и распространяется на камеры бактерицидные с ультрафиолетовым излучателем Liston U 1201, Liston U 1202, Liston 1301, Liston U 2101, Liston U 2102, Liston U 2103.

К работе с камерами допускается только персонал, ознакомленный с настоящим руководством по эксплуатации.

# ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

## Камеры предназначены для хранения простерилизованных медицинских инструментов с целью предотвращения их вторичной контаминации микроорганизмами в течение семи суток.

## ВНИМАНИЕ! Камеры не предназначены для стерилизации и дезинфекции инструментов!

## Камеры применяются в операционных, перевязочных, стоматологических, гинекологических, косметологических кабинетах и других помещениях лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ), где проводится работа с стерильными медицинскими инструментами, удовлетворяющих по микробной обсемененности требованиям, приведенным в Руководстве «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях», Р3.5.1904-04.

## Вид климатического исполнения - УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69.

## Камеры в зависимости от степени потенциального риска применения относятся к классу 2а по ГОСТ Р 51609.

## Камеры выпускаются в соответствии с таблицей 1.  Общий вид показан на Рисунке 1.

## Таблица1.

| Обозначение | Тип конструкции |
| --- | --- |
| Liston U 1201 | Малогабаритная, настольная, с вертикальной дверью |
| Liston U 1202 | Среднегабаритная, настольная, с вертикальной дверью |
| Liston U 1301 | Малогабаритная, настольная, с вертикальной дверью, без электронного блока |
| Liston U 2101 | Малогабаритная, настольная, с наклонной дверью |
| Liston U 2102 | Среднегабаритная, настольная и напольная, с наклонной дверью |
| Liston U 2103 | Крупногабаритная, настольная и напольная, с наклонной дверью |

## Liston U 1201                                Liston U 1202                                          Liston U 1301

## Liston U 2101                                 Liston U 2102                                        Liston U 2103

## Рисунок 1. Общий вид камер

## Условное обозначение камер состоит из слов: «Камера бактерицидная с ультрафиолетовым излучателем»; сокращенного условного обозначения «Liston U»; знака кода обозначения поколения прибора (1 – первого поколения, 2 – второго поколения), знака кода обозначения типа конструкции  (1 – с наклонной дверью,  2 – с вертикальной дверью, 3 – с вертикальной дверью и без автоматики); двухзначного кода обозначения условного объема камеры (01 – малогабаритная, 02 – среднегабаритная, 03 – крупногабаритная) и номера настоящих ТУ.

Пример записи камер при заказе и в документации:

«Камера бактерицидная с ультрафиолетовым излучателем Liston U 1201 ТУ 9452-003-89699725-2011»;

«Камера бактерицидная с ультрафиолетовым излучателем Liston U 1202 ТУ 9452-003-89699725-2011»;

«Камера бактерицидная с ультрафиолетовым излучателем Liston U 1301 ТУ 9452-003-89699725-2011»;

«Камера бактерицидная с ультрафиолетовым излучателем Liston U 2101 ТУ 9452-003-89699725-2011»;

«Камера бактерицидная с ультрафиолетовым излучателем Liston U 2102 ТУ 9452-003-89699725-2011»;

«Камера бактерицидная с ультрафиолетовым излучателем Liston U 2103 ТУ 9452-003-89699725-2011»;

# ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

## Габаритные размеры и масса камер соответствует значениям, указанным в таблице 2.

Таблица 2.

| Обозначение | Длина, мм | Глубина, мм | Высота, мм | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liston U 1201, настольная | 400±5 | 270±5 | 320±5 | 10,0 |
| Liston U 2102, настольная | 510±5 | 360±5 | 425±5 | 11,5 |
| Liston U 1301, настольная | 500±5 | 220±5 | 200±5 | 6,0 |
| Liston U 2101, настольная | 503±5 | 540±5 | 310±5 | 16,0 |
| Liston U 2102, настольная | 680±5 | 540±5 | 310±5 | 18,5 |
| Liston U 2102, напольная | 680±5 | 540±5 | 1050±5 | 31,5 |
| Liston U 2103, настольная | 957±5 | 540±5 | 310±5 | 24,6 |
| Liston U 2103, напольная | 957±5 | 540±5 | 1050±5 | 37,6 |

## Камеры работают от сети однофазного переменного тока частотой (50( 0,5) Гц и напряжением (220( 22) В. Мощность, потребляемая камерами:

- Liston U 1201- не более 15 Вт;

- Liston U 1202- не более 30 Вт;

- Liston U 1301- не более 30 Вт;

- Liston U 2101- не более 30 Вт;

- Liston U 2102- не более 30 Вт;

- Liston U 2103- не более 50 Вт;

## Камеры имеют электронное устройство индикации режимов работы со светодиодными индикаторами на лицевой панели (кроме Liston U 1301). В камерах предусмотрена звуковая сигнализация открывания крышки камер в процессе цикла обработки инструментов (кроме Liston U 1301).

## Камеры имеют металлические полки для размещения инструментов, которые выдерживают равномерно распределенную нагрузку не менее 100 Н.

## Усилие, прилагаемое к ручке, необходимое для открывания крышки камеры, не более 100 Н.

## Металлические и неметаллические неорганические покрытия камер выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ 9.301 и ГОСТ 9.303 для условий эксплуатации 3.

## Лакокрасочные покрытия наружных поверхностей металлических деталей и сборочных единиц камер соответствуют IV классу по ГОСТ 9.032 для условий эксплуатации УХЛ 4 климатического исполнения УХЛ 4.2 по ГОСТ 9.104-79.

## Металлические части камер, предназначенные для контакта со стерильными инструментами, изготовлены из стали 12Х13 по ГОСТ 5632 или 12Х18Н9Т по ГОСТ 5632.

## В качестве источника бактерицидного излучения в камерах использованы бактерицидные лампы фирмы «Philips» (Голландия), либо «LightTech» (Венгрия-США):

- для Liston U 1201-  марки TUV 8 W, либо LTC8T8;

- для Liston U 1202-  марки TUV 15 W, либо LTC15T8;

- для Liston U 1301-  марки TUV 15 W, либо LTC15T8;

- для Liston U 2101-  марки TUV 15 W, либо LTC15T8;

- для Liston U 2102- марки TUV 15 W, либо LTC15T8;

- для Liston U 2103-  марки  TUV 30 W, либо LTC30T8;

Облученность от источника ультрафиолетового излучения в каждой из камер до наиболее удаленной точки внутри камеры- не менее 0,8 Вт/м2.

## Время   непрерывной работы камер не менее 168 часов (семь суток).

## Наружные покрытия камер устойчивы к дезинфекции химическими методами по МУ 287-113: обработка 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% моющего средства по ГОСТ 25644.

## Внутренние поверхности камер и полок устойчивы к обработке способом протирания 6% (по действующему веществу) раствором перекиси водорода.

## Полки, предназначенные для размещения инструментов, устойчивы к действию регламентированных методов стерилизации (паровой метод - режимы стерилизации при 132 град. С, 20 мин/134 град. С, 5 мин; воздушный метод - режимы стерилизации 180град. С, 60 мин/ 160град. С, 150 мин), а так же к обработке способом протирания 6% (по действующему веществу) раствором перекиси водорода.

## Камеры, упакованные в транспортную упаковку, устойчивы к механическим воздействиям по ГОСТ Р 50444 для группы 2.

## Камеры в транспортной упаковке устойчивы к воздействию климатических факторов внешней среды для вида климатического исполнения УХЛ4.2 по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

## Камеры при эксплуатации устойчивы к воздействию климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 для исполнения УХЛ категории размещения 4.2.

## Средняя наработка на отказ не менее 2500 часов условно непрерывной работы.

## Средний срок службы камер не менее 5 лет.

## По электромагнитной совместимости камеры соответствуют ГОСТ Р 50267.0.2. Уровень индустриальных радиопомех, создаваемых камерами, не превышает значений, устанавливаемых ГОСТ Р 51318.14.1.

## Камеры по электробезопасности соответствуют ГОСТ Р 51350-99 (МЭК 61010-1-90) для оборудования класса I.

# КОМПЛЕКТНОСТЬ

## Комплектность камеры Liston U 1201   должна соответствовать указанной в таблице 3.

Таблица3.

| Наименование | Обозначение документа | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. Камера бактерицидная с ультрафиолетовым излучателем Liston U 1201. 2. Камера бактерицидная с ультрафиолетовым излучателем Liston U 1201. Паспорт. 3. Камера бактерицидная с ультрафиолетовым излучателем Liston U 1201. Руководство по эксплуатации 4. Вставка плавкая ВПБ 1 0,5 А 5. Комплект упаковки камеры | ТУ 9452-003-89699725-2011 ИСТН.007.000.000 ПС ИСТН.007.000.000 РЭ АГ 0.481.303 ТУ ИСТН.007.150.000 | 1 шт. 1 шт. 1 шт. 2 шт. 1 шт. |

## Комплектность камеры Liston U 1202   должна соответствовать указанной в таблице 4.

Таблица 4.

| Наименование | Обозначение документа | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. Камера бактерицидная с ультрафиолетовым излучателем Liston U 1202. 2. Камера бактерицидная с ультрафиолетовым излучателем Liston U 1202. Паспорт. 3. Камера бактерицидная с ультрафиолетовым излучателем Liston U 1202. Руководство по эксплуатации 4. Вставка плавкая ВПБ 1 0,5 А 5. Комплект упаковки камеры | ТУ 9452-003-89699725-2011 ИСТН.007.000.000 ПС ИСТН.007.000.000 РЭ АГ 0.481.303 ТУ ИСТН.007.150.000 | 1 шт. 1 шт. 1 шт. 2 шт. 1 шт. |

## Комплектность камеры Liston U 1301   должна соответствовать указанной в таблице 5.

Таблица 5.

| Наименование | Обозначение документа | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. Камера бактерицидная с ультрафиолетовым излучателем Liston U 1301. 2. Камера бактерицидная с ультрафиолетовым излучателем Liston U 1301. Паспорт. 3. Камера бактерицидная с ультрафиолетовым излучателем Liston U 1301. Руководство по эксплуатации 4. Вставка плавкая ВПБ 1 0,5 А 5. Комплект упаковки камеры | ТУ 9452-003-89699725-2011 ИСТН.007.000.000 ПС ИСТН.007.000.000 РЭ АГ 0.481.303 ТУ ИСТН.007.150.000 | 1 шт. 1 шт. 1 шт. 2 шт. 1 шт. |

## Комплектность камеры Liston U 2101   должна соответствовать указанной в таблице 6.

Таблица 6.

| Наименование | Обозначение документа | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. Камера бактерицидная с ультрафиолетовым излучателем Liston U 2101. 2. Камера бактерицидная с ультрафиолетовым излучателем Liston U 2101. Паспорт. 3. Камера бактерицидная с ультрафиолетовым излучателем Liston U 2101. Руководство по эксплуатации 4. Вставка плавкая ВПБ 1 0,5 А 5. Комплект упаковки камеры | ТУ 9452-003-89699725-2011 ИСТН.007.000.000 ПС ИСТН.007.000.000 РЭ АГ 0.481.303 ТУ ИСТН.007.150.000 | 1 шт. 1 шт. 1 шт. 2 шт. 1 шт. |

## Комплектность камеры Liston U 2102   должна соответствовать указанной в таблице 7.

Таблица 7.

| Наименование | Обозначение документа | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. Камера бактерицидная с ультрафиолетовым излучателем Liston U 2102. 2. Стойка напольная (только для напольного варианта): 2.1. Крестовина верхняя 2.2. Крестовина нижняя 2.3. Стойка 2.4. Колесо поворотное 2.5. Колесо поворотное с тормозом 2.6. Болт М10х25 с шайбой 2.7. Винт М6х60 2.8. Винт М6х16. 3. Камера бактерицидная с ультрафиолетовым излучателем Liston U 2102. Паспорт. 4. Камера бактерицидная с ультрафиолетовым излучателем Liston U 2102. Руководство по эксплуатации. 5. Вставка плавкая ВПБ 1 0,5 А 6. Комплект упаковки камеры 7. Комплект упаковки стойки | ТУ 9452-003-89699725-2011 ИСТН.008.080.000 ИСТН.008.043.000 ИСТН.008.044.000 ИСТН.008.043.000 DIN 967 DIN 967 ИСТН.007.000.000 ПС ИСТН.007.000.000 РЭ АГ 0.481.303 ТУ ИСТН.008.150.000 ИСТН.008.160.000 | 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 2 шт. 2 шт. 4 шт. 4 шт. 8 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. |

## Комплектность камеры Liston U 2103   должна соответствовать указанной в таблице 8.

Таблица 8.

| Наименование | Обозначение документа | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. Камера бактерицидная с ультрафиолетовым излучателем Liston U 2103. 2. Стойка напольная (только для напольного варианта): 2.1. Крестовина верхняя 2.2. Крестовина нижняя 2.3. Стойка 2.4. Колесо поворотное 2.5. Колесо поворотное с тормозом 2.6. Болт М10х25 с шайбой 2.7. Винт М6х60 2.8. Винт М6х16. 3. Камера бактерицидная с ультрафиолетовым излучателем Liston U 2103. Паспорт. 4. Камера бактерицидная с ультрафиолетовым излучателем Liston U 2103. Руководство по эксплуатации. 5. Вставка плавкая ВПБ 1 0,5 А 6. Комплект упаковки камеры 7. Комплект упаковки стойки | ТУ 9452-003-89699725-2011 ИСТН.008.080.000 ИСТН.008.043.000 ИСТН.008.044.000 ИСТН.008.043.000 DIN 967 DIN 967 ИСТН.007.000.000 ПС ИСТН.007.000.000 РЭ АГ 0.481.303 ТУ ИСТН.009.150.000 ИСТН.008.160.000 | 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 2 шт. 2 шт. 4 шт. 4 шт. 8 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. |

# УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

## Устройство камер.

Камеры для хранения стерильных изделий состоят из:

– корпуса с закрывающейся крышкой;

– ультрафиолетового излучателя (бактерицидной лампы);

– металлических полок для укладки простерилизованных инструментов;

– трехпроводного сетевого шнура.

Камеры (Liston U 1201, Liston U 2102, Liston U 2101, Liston U 2102, Liston U 2103) оснащены дисплеем с таймером, который выполняет вспомогательную функцию и облегчает работу медицинского персонала (Рисунок 2). Дисплей камеры показывает: текущее время, время суммарной наработки бактерицидной лампы, время открывания дверцы или время обработки.

Рисунок 2. Общий вид дисплея камеры.

Эти камеры оснащаются также светодиодными индикаторами: красный сигнализирует о подготовке инструментов к использованию; зеленый сигнализирует о готовности инструментов к использованию; синий сигнализирует о работе ультрафиолетового излучателя.

Камеры (Liston U 1201, Liston U 2102, Liston U 2101, Liston U 2102, Liston U 2103) оснащены звуковой сигнализацией. В камере установлен пьезоизлучатель, издающий звуковой сигнал, который включается после открывания дверцы и предупреждает, что время открывания дверцы камеры ограничено, при этом на дисплее идёт прямой отсчёт этого времени в секундах и минутах.

Пускорегулирующая аппаратура выполнена на электронном  ЭПРА.

Прозрачная крышка позволяет визуально наблюдать расположение инструментов внутри камер, тем самым обеспечивается оперативность работы.

Подключение камер к сети электропитания осуществляется с помощью трехпроводного сетевого шнура, один из проводов которого – заземляющий.

## Принцип работы.

Принцип работы основан на применении ультрафиолетового излучения, источником которого является бактерицидная лампа. До 80 % излучения приходится на излучение с длиной волны 253,7 Нм, обеспечивающее максимальное бактерицидное действие. Бактерицидная лампа включена постоянно. Сектор крышки камер перекрывает бактерицидную лампу, обеспечивая защиту пользователя от воздействия ультрафиолетового излучения бактерицидной лампы.

Включение питания   камеры производится установкой выключателя «Сеть» в положение «I» при этом на дисплее сначала появится надпись приветствия «LISTON» с поочередно меняющемся цветом фона (зелёный>красный>синий). Синхронно по цвету фона дисплея мигают индикаторы (зеленый - «Готов»> красный - «Подготовка»> синий - «УФ»).  После отображения приветствия в течение трех цветовых циклов продолжительностью три секунды, на дисплее появится надпись на синем фоне «Нажмите Пуск».

После нажатия кнопки «Пуск», камера перейдет в режим обработки инструмента и засветится красный индикатор «Подготовка».  На дисплее, на красном фоне отображается:

- надпись «Подготовка»;

- текущее время;

- обратный отсчёт времени обработки (начиная с 15 минут до 00);

- суммарное время наработки УФ лампы (от 0000 до 8000 часов).

После 15 мин обработки, камера переходит в режим готовности инструмента к использованию. Светится зеленый индикатор «Готов», на зеленом фоне дисплея отображается надпись «Готов» и значение обратного отсчёта в нуле.

При открывании двери камеры срабатывает датчик замка и гаснет ультрафиолетовая лампа, звуковой сигнал предупреждает об ограниченности времени открытой дверки, на дисплее отображается надпись «Открыта дверь» и значение прямого отсчёта времени открытой дверки. При этом цвет фона дисплея поочередно меняется (красный>зелёный) и синхронно с цветом фона мигают индикаторы (красный - «Подготовка» > зеленый - «Готов»).

При закрывании дверки камера переходит в режим обработки инструментов.

Время обработки инструмента задается программой в зависимости от времени открытия двери.  После 25 секунд -  время обработки составляет 15 минут;

Если дверь открыта более 600 секунд, то на дисплее появляется надпись «ПЕРЕЗАГРУЗКА». При этом появляется прерывистый звуковой сигнал, который отключается выключателем «Сеть».

При непрерывной работе камеры в течении 7 дней, на дисплее так же появится надпись «ПЕРЕЗАГРУЗКА».

Установка текущего времени осуществляется кнопками «Часы» и «Мин» после включения камеры. В режим программирования времени входят нажатием и удерживанием соответствующей кнопки в течении двух секунд. При этом на дисплее начнут мигать показания часов 00:00 или минут 00:00.  Значение времени устанавливают удерживанием соответствующей кнопки (быстрый циклический набор) или их коротким нажатием (набор производится по единицам). Установка часов производится в диапазоне от 00:00 до 23:00, минут от 00:00 до 00:59.

После отпускания кнопок «Часы» и «Мин», через четыре секунды, камера переходит в режим индикации установленного значения времени. При этом будет мигать только двоеточие 00: 00

Если произошел перебой питания в электросети более 10 минут, то после появлении питания на дисплее, после приветствия «LISTON», выводится сообщение на синем фоне (в первой строке дисплея отображается: 1 «Перезагрузка», а во второй строке: 2 «Нажмите Пуск»)

Если произошел перебой питания в электросети менее 10 минут, то после появлении питания камера автоматически переходит в режим обработки инструмента.

Камера снабжена таймером суммарного времени наработки, автономно питаемым от аккумуляторной батареи, которая заменяется не чаще одного раза в год.

Время наработки ультрафиолетовой лампы хранится в энергонезависимой памяти и выводится на дисплей.

После суммарной наработки ультрафиолетовой лампой более 8000 часов или получения сигнала контроля тока ультрафиолетовой лампы   на дисплей выводится сообщение «Сменить лампу УФ» с поочередно меняющемся цветом фона (синий> красный).  При этом мигает индикаторы (синий - «УФ»> красный - «Подготовка») и подается прерывистый звуковой сигнал.

На это время кнопка «Пуск» блокируется от нажатия.

Отключается звуковой сигнал и индикация после выключения камеры, замены лампы и обнуления времени наработки.

Обнуление таймера времени наработки производится установкой выключателя «Сеть» в положение «I» при нажатой кнопке «Пуск».

# УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

  - ВНИМАНИЕ! Запрещается эксплуатация камеры без наличия заземляющего контакта в розетке.

  - Заземляющий контакт розетки питающей сети (к которой осуществляется подключение камеры) должен быть соединен с магистралью защитного заземления.

  - ВНИМАНИЕ! Предприятие - изготовитель камер не несет ответственности за безопасность при эксплуатации камер в случае отсутствия заземления или неправильном заземлении во внешней электрической сети.

  - Предприятие - изготовитель не несет ответственности за безопасность при эксплуатации камер в случае подключения камер к внешней электрической сети без использования кабеля с вилкой, которые поставляются вместе с изделием.

  - Перед включением камер в электрическую сеть визуально убедитесь в исправности шнура, вилки и розетки.

  - Все работы по устранению неисправностей и ремонту камер должны выполняться организациями, имеющими право на ремонт и ТОЛЬКО ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ КАМЕР ОТ СЕТИ.

  - К эксплуатации камер допускаются только лица, ознакомившиеся с настоящим руководством по эксплуатации и прошедшими инструктаж в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок».

  - При смене ультрафиолетовой лампы следует соблюдать осторожность, не допуская нарушения целостности колбы лампы. В случае ее повреждения необходимо все осколки лампы и место, где разбилась лампа промыть 1 % раствором марганцовокислого калия или 20 % раствором хлористого железа для нейтрализации остатков ртути.

  - Прямое ультрафиолетовое излучение вредно воздействует на кожу и слизистые, поэтому при возникновении любой неисправности, при которой прямое ультрафиолетовое излучение проникает наружу, камеры подлежат контролю и ремонту.

# ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

## Извлечь камеру из упаковки и снять полиэтиленовый чехол.

## Вынуть из упаковки руководство по эксплуатации и паспорт.

## В обязательном порядке ознакомиться с руководством по эксплуатации и выполнить требования его раздела «Указание мер безопасности».

## Произвести внешний осмотр на предмет отсутствия внешних повреждений.

## Проверить комплектность.

## Выдержать камеру не менее 2 часов в комнатных условиях, если она находилась до этого в условиях отрицательных температур.

## Для напольного варианта произвести сборку камеры и стойки напольной согласно Рисунка 3, в следующей последовательности:

- присоединить 4 колеса поворотных к крестовине нижней при помощи 4 болтов М10х25 с шайбой таким образом, чтобы колеса с тормозом оказались впереди;

- присоединить к крестовине нижней стойку при помощи 4 винтов М6х60;

- присоединить к стойке крестовину верхнюю при помощи 4 винтов М6х16;

- установить на стойку напольную камеру и соединить их при помощи 4 винтов М6х16

Рисунок 3. Схема сборки напольного варианта камеры.

## Для подготовки к работе камер (за исключением разъемов и поверхности бактерицидной лампы) тщательно (изнутри и снаружи) промывают с помощью одного из средств, разрешенных в Российской Федерации для предварительной стерилизационной очистки изделий медицинского назначения. Остатки средств смывают кипяченой питьевой водой. Лампу протирают стерильным марлевым тампоном, смоченным 96% этиловым спиртом (тампон должен быть отжат). Внутренние поверхности камеры двукратно (с выдержкой в течение 30 минут после каждой обработки) протирают ветошью, смоченной 6 % раствором перекиси водорода, затем поверхности протереть насухо сухой стерильной ветошью.

## Полочки стерилизуют воздушным или паровым методом, предварительно упаковав в стерильный упаковочный материал, разрешенный в РФ для стерилизации указанными методами. Полочки устанавливают в камеры после окончания цикла обработки камер 6 % раствором перекиси водорода.

## Перед подключением к сети, убедитесь, что ее напряжение и мощность соответствуют параметрам, указанным на камере.

## Камеры подключаются установкой штепсельной двухполюсной вилки с заземляющим контактом в соответствующую розетку электрической сети.

## После выполнения вышеперечисленных пунктов раздела у камеры закрывают переднюю крышку и подключив ее к сети, включают. (п.4.2 Включение питания). После перехода режима камеры из «Подготовка» в «Готов», камера готова к размещению стерильного инструмента.

# ПОРЯДОК РАБОТЫ

## Загрузку камер стерильными инструментами проводит персонал, одетый в стерильную спецодежду и стерильные резиновые перчатки.

## Стерильные инструменты необходимо раскладывать стерильным корнцангом или пинцетом в один слой, продвигаясь от задней стенки камер к передней.

## Время загрузки не должно превышать 5 минут.

## После первой загрузки камер инструментами крышку камеры закрывают и не открывают в течение 15 минут, с целью воздействия ультрафиолетового излучения на микроорганизмы, случайно попавшие при ее загрузке.

## Если крышка была открыта более 10 минут, все инструменты вновь подлежат стерилизации, а камера повторной перезагрузке. Стерильные инструменты допускается хранить в камере с включенной бактерицидной лампой не более 7 суток.

## По истечении 7 суток эксплуатации камера должна быть подвергнута обработке согласно эксплуатационной документации, а оставшиеся в камере неиспользованные инструменты должны быть вновь простерилизованы одним из разрешенных для этого методом.

## Звуковой сигнал включается после открывания дверцы и предупреждает медицинский персонал, что время нахождения камеры с открытой дверцей ограниченно режимами поддержания стерильности.

## Подготовка камер к эксплуатации повторяется не реже, чем раз в семь дней. При этом камера должна быть вновь подвергнута обработке по указанной выше методике п.6.8, а оставшиеся в камере неиспользованные инструменты должны быть повторно простерилизованы.

## В процессе работы камеры, после изъятия изделия из камеры, крышку камеры закрывают и не открывают, пока идет подготовка остальных стерильных изделий к использованию.

# ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

## Для камер устанавливается контроль технического состояния (КТС).

КТС проводится техническим персоналом, ознакомленным с настоящим руководством.

КТС проводится:

после установки (монтажа) камеры на месте его эксплуатации;

после продолжительных перерывов в работе (более 3-х месяцев);

при передаче камеры другому учреждению здравоохранения (проводится получателем совместно со сдатчиком).

## Порядок и содержание КТС указаны в таблице 9.

Таблица 9.

| Технические требования. | Методика проверки |
| --- | --- |
| 1. Проверка комплектности. Комплектность должна соответствовать разделу 3 настоящего руководства по эксплуатации. | Проверяется сличением с руководством по эксплуатации. |
| 2. Проверка внешнего вида. Сборочные единицы и детали не должны иметь повреждений покрытия. | Проводится внешним осмотром сборочных единиц и деталей. |
| 3. Проверка функционирования камеры. | Проводится в соответствии с п.4.2. настоящего руководства по эксплуатации. |
| 4. Проверка сопротивления изоляции между сетевыми контактами вилки и его клеммой заземления при включенном переключателе сети питания. Сопротивление изоляции должно быть не менее 2 Мом. | Сетевой кабель подключен к камере. Проверять испытателем изоляции 500 В постоянного тока. |
| 5. Проверка сопротивления заземляющего контакта сетевой вилки. | Сопротивление не должно превышать величину 0,1 Ом. |

# ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

## Характерные неисправности и методы их устранения указаны в таблице 10.

Таблица 10.

| Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| 1. При включении сети не загорается бактерицидная лампа | 1. Перегорели предохранители 2. Отсутствуют контакты в сетевом шнуре 3. Отсутствует контакт в патроне лампы. 4. Неисправен ЭПРА 5. Вышла из строя бактерицидная лампа | 1. Заменить предохранители 2. Проверить шнур 3. Проверьте надежность крепления контактов лампы, поворачивая ее в патронах. 4. Заменить ЭПРА (стартер). 5. Заменить лампу |
| 2. Лампа мигает. Но не зажигается | Вышла из строя лампа | Заменить лампу |

## Через 8000 часов наработки по счетчику или при неисправности ультрафиолетовой лампы, требуется её замена с обнулением счётчика наработки.

## Для камер без счетчика - учет времени наработки ведется по журналу.

# ХРАНЕНИЕ

## Камера в упакованном виде должна храниться в закрытом помещении при температуре от минус 50(С до плюс 40(С  с относительной влажностью воздуха до 98% при  плюс 25(С.

## Воздух в помещении не должен содержать примесей агрессивных паров и газов.

# ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

## При транспортировании камеры для осуществления гарантийного (послегарантийного) ремонта должны выполняться следующие условия:

## Камера в обязательном порядке должна быть продезинфицирована согласно п.6.8. и п.6.9.   настоящего Руководства по эксплуатации;

## Камера должна быть упакована в полиэтиленовый мешок, а затем уложена в деревянный ящик или ящик из пятислойного гофрированного картона с применением штатных ложементов из пенопласта, либо других прокладочных материалов (гофрированного картона, листового пенопласта, стружки и др.), позволяющих исключить перемещение изделия внутри тары и защитить его корпус от внешних ударов;

## В упаковку должен быть вложен паспорт и рекламационный акт;

## На ящике должны быть нанесены манипуляционные знаки, которые соответствуют значениям ”Беречь от влаги”, ”Хрупкое, осторожно”, ”Верх, не кантовать”.