Центрифуга лабораторная медицинская

Liston C 2204 Classic

Низкоскоростная лабораторная центрифуга с ротором на 12 пробирок

Особенности

- Прочный и легкий металлический корпус с эпоксиполиэфирным порошковым покрытием

- Устойчивая к вибрациям конструкция центрифуги

- Надежный, не требующий обслуживания, бесщеточный двигатель европейского производства

- Высокая точность поддержания скорости вращения, обеспечиваемая микропроцессорной системой управления и оптическим датчиком скорости

- Плавный разгон и торможение

- Четыре режима скорости - 1000, 1500, 2000, 3000 об/мин

- Таймер

- Автоматическая блокировка запуска центрифуги при открытой крышке и автоматическое торможение при открытии крышки во время работы

- Низкий уровень шума (не более 65 Дб)

- Низкая цена и отличное соотношение цена/качество

- Гарантийный срок эксплуатации - 2 года от даты ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев от даты выпуска.

Технические характеристики

| Диапазон скорости | 1000,1500,2000,3000 об/мин |
| --- | --- |
| Диапазон ОЦУ | 200 G, 450 G, 800 G, 1525 G |
| Шаг регулировки скорости в диапазоне от 100 до 500 об/мин | 4 предустановленных скорости |
| Предел допускаемого отклонения частоты вращения ротора от заданного значения: | не более +/- 50 об/мин для частот вращения 1000, 1500 и 2000 об/мин и минус 300 об/мин для частоты 3000 об/мин |
| Диапазон установки времени центрифугирования | 1-99 мин |
| Предел допускаемого отклонения времени центрифугирования от заданного значения - не более | 2% |
| Время достижения установленного режима работы центрифуги, не более | 2 мин. |
| Время непрерывной работы | Не более 180 минут с последующим перерывом не менее 60 минут |
| Уровень шума | Корректированный уровень звуковой мощности при измерительном расстоянии 1 м не превышает 65 дБ·А. |
| Потребляемая мощность | 120 ВА |
| Габаритные размеры | 44×51×22 см |
| Масса с ротором и адаптерами | 17 кг. |

Ротор CRA 1215

| Тип | Бакет-ротор (ротор с качающимися стаканами) |
| --- | --- |
| Вместимость | 12 мест |
| Рабочий угол | 90° |
| Макс. диаметр применяемых пробирок | 18 мм |
| Макс. высота применяемых пробирок | 110 мм |
| Макс. объем применяемых пробирок | 15 мл |

Комплект поставки

- Центрифуга с предустановленным ротором – 1 шт.

- Адаптеры (гильзы) – 15 шт.

Разрешительная и сертификационная документация:

- Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № ФСР 2009/06507 от 30.12.2009

- Письмо о необязательности сертификации и декларирования № 20/332 от 24.02.2015

- Сертификат СЕ № RU-MD-1343

Данные производителя

ООО «Листон», 249037, РФ, Калужская область, г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 14, оф. 103

Адрес производства: 249191, РФ, Калужская область, г. Жуков, ул. Сельхозтехника, д. 15

Лицензия Росздравнадзора на производство медицинского оборудования № ФС-99-03-003257 от 24.10.2012

Свидетельство о прохождении сертификации по стандарту ISO 13485:2003 № QM-0090-130380