ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ГЦИ СИ,

заместитель генерального директора

по научной работк

ФГУП «ВНИИФТРИ»

__________________М.В.Балаханов

«___»___________2008 г.

| Анализатор шума и вибрации АССИСТЕНТ | Внесен в Государственный реестр средств измерений. Регистрационный №_______ |
| --- | --- |
|  | Взамен №________________ |

## Выпускаются  по техническим условиям ТУ.4381-005-18446736-08.

Назначение и область применения.

Анализатор шума и вибрации АССИСТЕНТ (далее - прибор) предназначен для  измерений уровней звука, общих и корректированных уровней виброускорения, а также анализа спектра.

Могут применяться органами гигиены и эпидемиологии, охраны труда, испытательными лабораториями и научными учреждениями для определения условий труда и аттестации рабочих мест, сертификации продукции, научных исследований, а также для диагностики технического состояния машин и оборудования на производстве.

Описание.

Прибор представляет собой малогабаритный моноблок c автономным питанием от аккумуляторов и состоит из блока  измерительного, предусилителя микрофонного,  микрофонов конденсаторных МК265, МК233, ВМК205,  вибропреобразователя АР38, АР40. Принцип работы  основан на преобразовании  звукового давления с помощью микрофона или ускорения с помощью вибропреобразователя в электрический сигнал, обрабатываемый далее специализированным  микропроцессором. Информация о режиме работы прибора и измеренных величинах отображается на цветном дисплее блока измерительного. Прибор имеет энергонезависимую память  для записи служебной информации и результатов измерений. Результаты из энергонезависимой памяти прибора могут быть переписаны на стандартный USB флэш диск, или переданы в персональный компьютер с помощью программного обеспечения, поставляемого с прибором. Предусмотрена зарядка аккумуляторов прибора с помощью сетевого адаптера из комплекта поставки. В случае необходимости, аккумуляторы могут быть заменены стандартными батарейками типоразмера АА.

Прибор в режиме шумомера соответствует классу 1 по ГОСТ 17187-81, МЭК 61672-1, в режиме виброметра ГОСТ ИСО 8041-2006. Октавные и третьоктавные фильтры соответствуют классу 1  по МЭК 61260.

Основные технические характеристики.

### Шумомер
Диапазон измерений уровней звука для характеристики «А», дБ                             20-150

Диапазон измерений уровней звука для характеристики «С», дБ                             22-150     Диапазон измерений уровней звука для характеристики «Z», дБ                             30-150

Частотные характеристики                                                                                          A, C, Z

Временные характеристики                                                                            S, F, I, Peak, Leq.

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений

уровней звука, дБ, не более                                                                                              ±0,7.

Частотный диапазон измерений, Гц:

-для характеристики G, ZI                                                                                      от 1,6 до 20.

-для характеристик А, С, Z                                                                                от 10  до 20000.

-ультразвук										до 40000

Виброметр

Количество каналов измерения                                                                                              3

Динамический диапазон измерения уровня виброускорения

относительно 1·10-6 м/с2 :

с полосовыми фильтрами Bh, Bw, дБ             				             от 70 до 170

с корректирующими фильтрами Wh, Wd, Wk                                                       от 60 до 170

Частотный диапазон измерения виброускорения, Гц                                               0,8 - 1250

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения

виброускорения на опорной частоте 79,58 Гц, дБ                                                              ±0,5

Корректирующие фильтры                                               Wh Wd, Wb, Wk, Wm, Wc, We, Wj

Полосовые фильтры                                                                                               Bh, Bw, Bwm.

Анализатор

Частотный диапазон в режиме анализатора спектра                                      0,8 Гц – 40 кГц

Диапазон частот цифровых октавных фильтров, Гц,                                                 1 - 32000

Диапазон частот цифровых третьоктавных фильтров, Гц,                             0,8-40000

Диапазон линейности, дБ, не менее                           100
Средняя наработка на отказ, ч, не менее                                                                             2000

Срок службы, лет                                                                                                                         7

Источник питания ( четыре аккумулятора типа АА)

напряжение питания, В                                                                                                               5

потребляемый ток, мА                                                                                                             200

Масса прибора с аккумуляторами, кг, не более                                                                     0,8

Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм, не более                           200х35х115

Рабочие условия эксплуатации прибора: 
-температура, оС                                                                                     от минус 10 до плюс 50 
-относительная влажность, %                                                                         до 90 % при 40(С 
-атмосферное давление, кПа               от 90 до 110 кПа.

Знак утверждения типа.

Знак утверждения типа наносится в левом верхнем углу блока клавиш-лицевой  поверхности панели методом шелкографии и в левом верхнем углу лицевой стороны обложек руководства по эксплуатации БВЕК.438150-005РЭ и паспорта ВЕК.438150-005ПС типографским или иным способом.

Комплектность.

Блок измерительный БВЕК.444.10                                                               1 шт.

Предусилитель микрофонный БВЕК.444.20                                                1 шт*.

Микрофон конденсаторный МК-265                                                            1 шт*.

Микрофон конденсаторный ВМК205                                                          1 шт*.

Микрофон конденсаторный МК233                                                             1 шт*.

Вибропреобразователь АР38                                                                         1 шт*.

Вибропреобразователь АР40                                                                         1 шт*.

Флэш накопитель с комплектом программ для работы прибора               1 шт.

Кабель соединительный предусилителя БВЕК.444.22                               1 шт*.

Кабель соединительный компьютера БВЕК.4444.11                                  1 шт.

Сетевой адаптер БПСМ -9-08                                                                        1 шт.

Паспорт БВЕК.438150-005ПС                                                                       1 шт.

Руководство по эксплуатации БВЕК.438150-005РЭ	                            1 шт.

Методика поверки БВЕК.438150-005Д1                                                       1 шт.*

Сумка укладочная                                                                                            1 шт.

*   -  изделия, поставляемые по заказу пользователя.

Поверка.

Поверка прибора АССИСТЕНТ проводится в соответствии с документом «Анализатор шума и вибрации АССИСТЕНТ. Методика поверки» БВЕК.438150-005Д1 согласованной с ФГУП ВНИИФТРИ 23.12.2008 г.

Основное поверочное оборудование:

-генератор сигналов сложной формы со сверхнизким уровнем искажений  DS360(погрешность установки выходного напряжения ± 0,1 дБ);

-калибратор акустический CAL 200 (погрешность ±0,3 дБ);

-кабель проверочный БВЕК.444.12.

-установка вибрационная поверочная 2 разряда по МИ 2070.

Межповерочный интервал – один год.

Нормативные и технические документы.

ГОСТ 17187-81 «Шумомеры. Общие технические требования и методы испытаний».

ГОСТ ИСО 8041-2006. Вибрация. Воздействие вибрации на человека. Средства измерения.

ГОСТ8.038-94. Государственная система обеспечения единства измерений.

Государственная поверочная схема для средств измерений звукового давления в воздушной среде в диапазоне частот 2 Гц – 100 кГц.

МЭК 61672-1 «Электроакустика. Измерители уровня звука. Часть 1. Технические условия»

МЭК 61260 «Электроакустика. Фильтры полосовые шириной равные октаве или части октавы».

ТУ.4381-005-18446736-08 Анализатор шума и вибрации АССИСТЕНТ. Технические условия.

Заключение.

Тип анализатора шума и вибрации АССИСТЕНТ утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации согласно государственной поверочной схеме ГОСТ 8.038-94.

Изготовитель:   ООО «НТМ-ЗАЩИТА».                                                   
Адрес: 115409, г. Москва, Каширское шоссе, 31.

Телефон (095) 500-03-00.

Генеральный директор  ООО «НТМ-ЗАЩИТА»______________________ А.И.Мурашов.